附件1：

全自动凝血分析仪招标参数

1.测试方法：光学散射法、免疫比浊法、发色底物法。

2.测试速度：约120项测试/小时。

3.检测通道：≥7个,标配包含凝固法、免疫比浊法、发色底物法三种检测通道 。

4.样本量：4—120 μl试剂量：4—200 μl 。

5.样本位：≥27个，均可作为急诊位。

6.试剂位： ≥23个，均具备冷藏功能。

7.检测项目：D-Dimer、PT、FIB、APTT、TT、FDP 、AT-III等。

8.混匀方式：旋涡式振荡混匀,以保证反应充分和结果准确性。

9.反应杯：可同时装载＞70个反应杯, 采用独立的反应杯，无须特别的磁珠及参比品，降低耗材检测成本。

10.试剂针具备预热功能。

11.操作方式：触摸屏操作，一体机，不需要外接电脑控制，节约实验室空间。

12.提供与仪器相同品牌原厂配套试剂（常规4项、D-Dimer、FDP共6项）。

13.报告直接传输到LIS系统。

半自动尿液化学分析仪招标参数

1.采用反射比色分析法对尿试纸条进行分析。

2.检验项目尿14项：尿胆原、胆红素、酮体、潜血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、PH、维生素C、微量白蛋白、肌酐、尿钙。

3.检测速度：≧600个样品/小时。

4.测试系统：三波长高亮度冷光源，多波长独立扫描技术。

5.存储功能：仪器可存储≧2000标本，可随时打印查询。

6.尿液分析能与同品牌尿液有形成分分析仪综合报告，干化、有形成分计数结果。

7.数据接口：多个并行串口通讯，采用标准RS232接口，可内置或外置打印机。

8.报告方式：结果传入有形成分分析仪打印组合报告或直接传输到LIS系统，报告单自动切纸功能。

全自动五分类血细胞分析仪招标参数

- 采用三角度激光散射技术，通过双通道实现白细胞五分类检测。

- 检测速度：≥90样本/小时。

- 最小用血量≤ 20μL。

- 进样器容量：一次可同时装载≥60个样本。

- 报告参数：≥26项（不含直方图及散点图）。

- 研究参数：≥6项，含异常淋巴细胞、巨大未成熟细胞和有核红细胞研究参数。

- 检测图形：散点图≥4个，包括1个可旋转三维立体散点图。

- 检测模式：至少具有CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF等全血检测模式。

- 血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式等。

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能。

- 进样方式：具有自动封闭进样和开放进样两种进样方式，采样针采用侧开孔设计，具有防抵死功能，可减少堵孔并提高吸样准确性。

- 空白计数：HCT≤0.5%、CRP≤0.2 mg/L。

- 携带污染率：CRP≤0.5%。

- 血常规线性范围：WBC：0-500.0×10^9/L，HCT：0-67.0%，PLT：0-5000×10^9/L。

- 特定蛋白检测原理：采用胶乳增强免疫散射比浊法检测全程CRP。CRP线性范围：0.2-320mg/L。

- 数据存储：仪器主机至少可存储30万条样本数据信息。

- 试剂加样：CRP抗体试剂加样采用精密注射器分配，避免使用采样针加样带来的交叉污染。

- 试剂存储：主机内置CRP抗体试剂冷藏装置，关机后保持制冷。

- 仪器休眠：具备自动休眠功能，主机停止操作进入休眠状态所需等待时间可自定义设置，可设置时长为2小时。

- 质控管理：具有L-J 质控，每个批号的质控文件至少可保存400个质控结果。

可提供溯源体系报告且直接传输到LIS系统。